## Euramet
1. Inzializzare parametri in "Istruzioni Uso" e inserire misure nei due riquadri rossi della tabella sottostante
Out Zero [V]
Out Sens [Nm/V]
Href
Zero
Q | Step | Carico [N] | hm mozzo [mm] | hr ref [mm] | Laumas [N] | Torsiometro [Nm] | SG600 [V] | Corr | SG600 [Nm] | Braccio [m] | Coppia Laumas [Nm] | SG600 reg [V] | Errore | Errore % | SG600 reg [V] | Errore | Errore %
Q3 | 0%
Q3 | 100%
Q3 | 0%
Q3 | 100%
Q3 | 0%
Q3 | 100%
Q3 | 0%
Q3 | 20%
Q3 | 40%
Q3 | 60%
Q3 | 80%
Q3 | 100%
Q3 | 0%
Q3 | 20%
Q3 | 40%
Q3 | 60%
Q3 | 80%
Q3 | 100%
Q3 | 0%
Href
Zero
Q | Step | Carico [N] | hm mozzo [mm] | hr ref [mm] | Laumas [N] | Torsiometro [Nm] | SG600 [V] | Corr | SG600 [Nm] | Braccio [m] | Coppia Laumas [Nm] | SG600 reg [V] | Errore | Errore % | SG600 reg [V] | Errore | Errore %
Q1 | 0% |  | 837 | 0 | 0 | 7333.9936 | 0.001
Q1 | 100% |  | 837 | 0 | 210.0916 | 5923.6102 | 0.001
Q1 | 0% |  | 837 | 0 | 0 | 7804.1214 | 0.001
Q1 | 100% |  | 837 | 0 | 210.0916 | 5735.5591 | 0.001
Q1 | 0% |  | 837 | 0 | 0 | 7898.147 | 0.001
Q1 | 100%
Q1 | 0%
Q1 | 20%
Q1 | 40%
Q1 | 60%
Q1 | 80%
Q1 | 100%
Q1 | 0%
Q1 | 20%
Q1 | 40%
Q1 | 60%
Q1 | 80%
Q1 | 100%
Q1 | 0%
[8 empty] | m ave [V/Nm] |  | m ave [Nm/V]
| Q3 | [8 empty] | Q1
|  |  | m | q | [7 empty] | m | q
|  | V/Nm | [8 empty] | V/Nm
|  | Nm/V | [8 empty] | Nm/V
Q1 Positivo | 3 Steps Precarico | Precarico 1 |  | Precarico 2 |  | Precarico 3
|  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
| 2a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
Q3 Negativo | 3 Steps Precarico | Precarico 1 |  | Precarico 2 |  | Precarico 3
|  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
| 2a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0

## Istruzioni Uso
0. info presente documento
Titolo: | Esegue il calcolo dell'errore dell'installazione in modo semiautomatico e produce il rapporto di Taratura
Rif interno
Autore | Data | Versione | Revisore | Note
L.Mosenich | 2024-02-01 | 7 |  | prima versione per automazione processo popolazione dati secondo curva Euramet e stesura Report Taratura
D. Salvalaggio | 2024-07-09 | 9 |  | revisione
Campi da inizializzare
1. Inzializzazione parametri acquisitore usato per acquisizione dati taratura
Unità ingegneristica di misura | Nm |  |  | variabili
Unità ingegneristica UUT | Nm |  |  | N
| 1 |  |  | Nm
Offset [V] | 2.5 |  |  | V
2. Inzializzazione range di taratura
CASO COPPIA SIMMETRICA |  |  | Quadrante 1 POSITIVO |  |  | Quadrante 3 NEGATIVO
Input values |  |  | Set points di taratura |  |  | Set points di taratura
| 200 |  | Set Point 0 | 0 |  | Set Point 0 | 0
Set points # | 5 |  | Set Point 1 |  |  | Set Point 1
|  |  | Set Point 2 |  |  | Set Point 2
|  |  | Set Point 3 |  |  | Set Point 3
Coppia Taratura MAX |  |  | Set Point 4 |  |  | Set Point 4
Coppia Taratura min |  |  | Set Point 5 |  |  | Set Point 5
3. Inserimento dati di taratura acquisiti
I dati da inserie qui sotto devono derivare da punti stazionari con gli steps di carico imposti (da inserire nota su cifre significa post TO DO) | [8 empty] | TO DO: analisi sensibiltà sulla sensitività per espressione cifre significative
Q1 Positivo | 3 Steps Precarico | Precarico 1 |  | Precarico 2 |  | Precarico 3
|  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
| 2a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
Q3 Negativo | 3 Steps Precarico | Precarico 1 |  | Precarico 2 |  | Precarico 3
|  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
| 2a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
Rumore dello zero | Vpp [mV] | 5
Noisepp / FS
4. Variabili per il Report di Taratura
Data: | -
Rif interno attività: | -
Cliente: | - | Maserati
SN TX: | - | con l'SG600, lo si recupera dal rapporto di calibrazione via SmartApp
Descrizione UUT: | - | Semiasse Ant Destro |  |  | es alebrino assale elettrico
Progetto UUT: | - | M189 PVP #30
SN UUT: | - | es albero 123456
Report di calibrazione TX | - | Generato dalla App SG600 - pubblica i valori di guadagno del trasmettitore
Range dello strumento |  | Si intende il Fondo Scala (lineare) massimo raggiungibile dallo strumento
1. Range di calibrazione | ± 500 Nm | è il range meccanico fisicamente imposto (peso campione) per calibrare lo strumento. Può essere inferiore al Fondo Scala strumento quando ad esempio si vuole evitare di arrivare alla coppia nominale per evitare danneggiamenti Nota: non pubblicato nel report di calibrazione
1. Range di taratura | ± 500 Nm | è il range meccanico fisicamente imposto (peso campione) per produrre il report di taratura dello strumento. Può essere inferiore al Fondo Scala strumento quando ad esempio si vuole evitare di arrivare alla coppia nominale per evitare danneggiamenti
2. Overshoot ± 25% FS
4. Caratteriscica di uscita
Offset
Sensibilità
Note on B12: lorenzo: Indicare la grandezza fiscia in uscita dal canale analogico della telemetria. Es: - Easting esce già in Nm, secondo il fondo scala desiderato ed indicato in fase di calibrazione - KMT esce in tensione e quindi il guadagno va ricercato attraverso la taratura.
Note on B13: lorenzo: indicare la sensibilità di targa del sistema di misura. Se ignoto si suggerisce il valore unitario ex 1V/V

## 1°Q - Positivo
1. Inzializzazione parametri acquisitore usato per acquisizione dati taratura
Inserire i valori caratteristici della UUT impiegati nel sistema di acquisizione
Scale
Offset | Nm
Sensitivity
2. Inzializzazione range di taratura
Input values |  |  | Set points di taratura
| 0 |  | Set Point 0
Set Point 1
Set points # | 5 |  | Set Point 2
Set Point 3
Set Point 4
Set Point 5
3. Inserimento dati di taratura acquisiti
I dati da inserie qui sotto devono derivare da punti stazionari con gli steps di carico imposti (da inserire nota su cifre significa post TO DO) | [11 empty] | TO DO: analisi sensibiltà sulla sensitività per espressione cifre significative
| 3 Steps Precarico | Precarico 1 |  | Precarico 2 |  | Precarico 3
| 1a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
| 2a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
4. Riorganizzazione automatica dati ed estrazione Coefficienti Curva Caratteristica
4.1 Riorganizzazione dati
| 3 Steps Precarico |  |  |  |  | 1a Rampa a gradini |  |  |  |  | 2a Rampa a gradini |  |  |  |  | Sequenza (per calcolo Reg Lin)
| Set Point |  |  | WBA Out [V] |  | Set Point |  |  | WBA Out [V] |  | Set Point |  |  | WBA Out [V] |  | Set Point |  | WBA Out [V]
Calcolo Coeff Curva Caratteristica Parziali
Serve per controllare l'influenza dello Zero sempre difficile da mantenere costante
[6 empty] | 1a Rampa a gradini |  |  |  |  | 2a Rampa a gradini
[6 empty] | Q1 Part R1 | m | q | deviaz |  | Q1 Part R2 | m | q | deviaz
[6 empty] | SetPoint 0-5 |  |  |  |  | SetPoint 0-5
[6 empty] | SetPoint 1-5 |  |  |  |  | SetPoint 1-5
[6 empty] | SetPoint 2-5 |  |  |  |  | SetPoint 2-5
4.2 Estrazione Coefficienti Curva Caratteristica | [5 empty] | SetPoint 3-5 |  |  | - |  | SetPoint 3-5 |  |  | -
Coefficienti Curva Caratteristica GLOBALE (ovvero sulle 2 rampe)
Lineare | Q1 | m | q
(1° ordine)
Quadratica | Q1 | H2 | H1 | H0
(2° oridne)
5. Correzione dati per riportare le misure esattamente al valore di Set Point
Coeff CC PARZIALE 1o precarico
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
Correzione Precarico 1 |  |  |  |  | [V/Nm]
Coeff CC PARZIALE 2o precarico
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
Correzione Precarico 2 |  |  |  |  | [V/Nm]
Coeff CC PARZIALE 3o precarico
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
Correzione Precarico 3 |  |  |  |  | [V/Nm]
Coeff CC PARZIALE 1a Rampa
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
[V/Nm]
1a Rampa a gradini | Set Ponts Target | Sig Teorico Ciclo | Sig Teorico TOT | Riferimento | Segnale | Inter Vout | Err Vout | Corretto | Err rel |  | Inter Vout TOT | Err Vout TOT | Corretto TOT | Err rel
Coeff CC PARZIALE 2a Rampa
[5 empty] | Q1 Part R2 | m | q
[Nm/V]
[V/Nm]
2a rampa | Teorico | Sig Teorico Ciclo | Sig Teorico TOT | Riferimento | Segnale | Inter Vout | Err Vout | Corretto | Err rel |  | Inter Vout TOT | Err Vout TOT | Corretto TOT | Err rel
6. Calcolo secondo Euramet s1s2
Q1 Euramet | H2 | H1 | H0 |  | Q1 Euramet | m | q
6.1 Corretto (che cosa intenti Emanuele?)
Momento | 0° | 0° | 0° | Salita 1 | Discesa 3 | Salita 2 | Interpolato 2° ordine | Interpolato 1° ordine |  | X medio | b' Ripetibilità | b Riproducibilità | h reversibilità | fa 1° ordine | fa 2° ordine |  | Sequenza (per calcolo Reg Lin)
| Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Decrescente | Crescente | [11 empty] | WBA Out [V] | Set Point #
[Nm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [10 empty] | 1a rampa
x
| - | - | - |  | x
| - | - | - |  | x
| - | - | - |  | x
| - | - | - |  | x
[5 empty] | x | [11 empty] | 2a rampa
6.2 w(X) incertezza (funziona quando vi sono presenti i valori per la curva di discesa)
Coppia | wb' | wb | wr | w fa 1° | w(X) | W(X)=2*w | w fa 2° | w(X) | W(X)=2*w |  |  |  | wr
|  |  | 0.469 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.108 | [9 empty] | 0.108
|  |  | 0.098 | [9 empty] | 0.098
7. Impaginazione report
Variabile dipendente Coppia Meccanica; Variabile indipendente Vout strumento
Momento applicato → M = a*X2 + b*X
|  | a [Nm/mV2] | b [Nm/mV]
| 1° ordine | 0
2° ordine
Variabile dipendente Vout strumento; Variabile indipendente Coppia Meccanica
Misura elettrica → X = d*M2 + e*M
|  | d [mV/Nm2] | e [mV/Nm]
| 1° ordine | 0
2° ordine
Valori numerici di taratura
| Coppia | Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Crescente |  | Coppia | Incertezza %
| Nm | mV | mV | mV | mV | mV
8. Incertezza su coefficineti globali Q1+Q3
Q1+Q3 Euramet | H2 | H1 | H0 |  | Q1+Q3 Euramet | m | q
8.1 Corretto (che cosa intenti Emanuele?)
Momento | 0° | 0° | 0° | Salita 1 | Discesa 3 | Salita 2 | Interpolato 2° ordine | Interpolato 1° ordine |  | X medio | b' Ripetibilità | b Riproducibilità | h reversibilità | fa 1° ordine | fa 2° ordine |  | Sequenza (per calcolo Reg Lin)
| Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Decrescente | Crescente | [11 empty] | WBA Out [V] | Set Point #
[Nm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [10 empty] | 1a rampa
2a rampa
8.2 w(X) incertezza (funziona quando vi sono presenti i valori per la curva di discesa)
Coppia | wb' | wb | wr | w fa 1° | w(X) | W(X)=2*w | w fa 2° | w(X) | W(X)=2*w |  |  |  | wr
|  |  | 0.469 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.108 | [9 empty] | 0.108
|  |  | 0.098 | [9 empty] | 0.098
3. Incertezza stimata con coefficienti punto 1. 1o QUADRANTE (Coppia Positiva)
Coppia
Incertezza %

## 3°Q - Negativo
1. Inzializzazione parametri acquisitore usato per acquisizione dati taratura
Inserire i valori caratteristici della UUT impiegati nel sistema di acquisizione
Scale
Offset | Nm
Sensitivity
2. Inzializzazione range di taratura
Input values |  |  | Set points di taratura
| 0 |  | Set Point 0
Set Point 1
Set points # | 5 |  | Set Point 2
Set Point 3
Set Point 4
Set Point 5
3. Inserimento dati di taratura acquisiti
I dati da inserie qui sotto devono derivare da punti stazionari con gli steps di carico imposti (da inserire nota su cifre significa post TO DO) | [11 empty] | TO DO: analisi sensibiltà sulla sensitività per espressione cifre significative
| 3 Steps Precarico | Precarico 1 |  | Precarico 2 |  | Precarico 3
| 1a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
| 2a Rampa a gradini | Set Point 0 | Set Point 1 | Set Point 2 | Set Point 3 | Set Point 4 | Set Point 5 | Set Point 0
4. Riorganizzazione automatica dati ed estrazione Coefficienti Curva Caratteristica
4.1 Riorganizzazione dati
| 3 Steps Precarico |  |  |  |  | 1a Rampa a gradini |  |  |  |  | 2a Rampa a gradini |  |  |  |  | Sequenza (per calcolo Reg Lin)
| Set Point |  |  | WBA Out [V] |  | Set Point |  |  | WBA Out [V] |  | Set Point |  |  | WBA Out [V] |  | Set Point |  | WBA Out [V]
Calcolo Coeff Curva Caratteristica Parziali
Serve per controllare l'influenza dello Zero sempre difficile da mantenere costante
[6 empty] | 1a Rampa a gradini |  |  |  |  | 2a Rampa a gradini
[6 empty] | Q3 Part R1 | m | q | deviaz |  | Q3 Part R2 | m | q | deviaz
[6 empty] | SetPoint 0-5 |  |  |  |  | SetPoint 0-5
[6 empty] | SetPoint 1-5 |  |  |  |  | SetPoint 1-5
[6 empty] | SetPoint 2-5 |  |  |  |  | SetPoint 2-5
4.2 Estrazione Coefficienti Curva Caratteristica | [5 empty] | SetPoint 3-5 |  |  | - |  | SetPoint 3-5 |  |  | -
Coefficienti Curva Caratteristica GLOBALE (ovvero sulle 2 rampe)
Lineare | Q3 | m | q
(1° ordine)
Quadratica | Q3 | H2 | H1 | H0
(2° oridne)
5. Correzione dati per riportare le misure esattamente al valore di Set Point
Coeff CC PARZIALE 1o precarico
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
Correzione Precarico 1 |  |  |  |  | [V/Nm]
Coeff CC PARZIALE 2o precarico
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
Correzione Precarico 2 |  |  |  |  | [V/Nm]
Coeff CC PARZIALE 3o precarico
[5 empty] | Q1 Part R1 | m | q
[Nm/V]
Correzione Precarico 3 |  |  |  |  | [V/Nm]
Coeff CC PARZIALE 1a Rampa
[5 empty] | Q3 Part R1 | m | q
[Nm/V]
[V/Nm]
1a Rampa a gradini | Set Ponts Target | Sig Teorico Ciclo | Sig Teorico TOT | Riferimento | Segnale | Inter Vout | Err Vout | Corretto | Err rel |  | Inter Vout TOT | Err Vout TOT | Corretto TOT | Err rel
Coeff CC PARZIALE 2a Rampa
[5 empty] | Q3 Part R2 | m | q
[Nm/V]
[V/Nm]
2a rampa | Teorico | Sig Teorico Ciclo | Sig Teorico TOT | Riferimento | Segnale | Inter Vout | Err Vout | Corretto | Err rel |  | Inter Vout TOT | Err Vout TOT | Corretto TOT | Err rel
6. Calcolo secondo Euramet s1s2
Q3 Euramet | H2 | H1 | H0 |  | Q3 Euramet | m | q
6.1 Corretto (che cosa intenti Emanuele?)
Momento | 0° | 0° | 0° | Salita 1 | Discesa 3 | Salita 2 | Interpolato 2° ordine | Interpolato 1° ordine |  | X medio | b' Ripetibilità | b Riproducibilità | h reversibilità | fa 1° ordine | fa 2° ordine |  | Sequenza (per calcolo Reg Lin)
| Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Decrescente | Crescente | [11 empty] | WBA Out [V] | Set Point #
[Nm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [10 empty] | 1a rampa
x
| - | - | - |  | x
| - | - | - |  | x
| - | - | - |  | x
| - | - | - |  | x
[5 empty] | x | [11 empty] | 2a rampa
6.2 w(X) incertezza (funziona quando vi sono presenti i valori per la curva di discesa)
Coppia | wb' | wb | wr | w fa 1° | w(X) | W(X)=2*w | w fa 2° | w(X) | W(X)=2*w |  |  |  | wr
|  |  | 0.469 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.108 | [9 empty] | 0.108
|  |  | 0.098 | [9 empty] | 0.098
7. Impaginazione report
Variabile dipendente Coppia Meccanica; Variabile indipendente Vout strumento
Momento applicato → M = a*X2 + b*X
|  | a [Nm/mV2] | b [Nm/mV]
| 1° ordine | 0
2° ordine
Variabile dipendente Vout strumento; Variabile indipendente Coppia Meccanica
Misura elettrica → X = d*M2 + e*M
|  | d [mV/Nm2] | e [mV/Nm]
| 1° ordine | 0
2° ordine
Valori numerici di taratura
| Coppia | Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Crescente |  | Coppia | Incertezza %
| Nm | mV | mV | mV | mV | mV
8. Incertezza su coefficineti globali Q1+Q3
Q1+Q3 Euramet | H2 | H1 | H0 |  | Q1+Q3 Euramet | m | q
8.1 Corretto (che cosa intenti Emanuele?)
Momento | 0° | 0° | 0° | Salita 1 | Discesa 3 | Salita 2 | Interpolato 2° ordine | Interpolato 1° ordine |  | X medio | b' Ripetibilità | b Riproducibilità | h reversibilità | fa 1° ordine | fa 2° ordine |  | Sequenza (per calcolo Reg Lin)
| Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Decrescente | Crescente | [11 empty] | WBA Out [V] | Set Point #
[Nm] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [10 empty] | 1a rampa
2a rampa
8.2 w(X) incertezza (funziona quando vi sono presenti i valori per la curva di discesa)
Coppia | wb' | wb | wr | w fa 1° | w(X) | W(X)=2*w | w fa 2° | w(X) | W(X)=2*w |  |  |  | wr
|  |  | 0.469 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.469
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.109 | [9 empty] | 0.109
|  |  | 0.108 | [9 empty] | 0.108
|  |  | 0.098 | [9 empty] | 0.098
3. Incertezza stimata con coefficienti punto 1. 3o QUADRANTE (Coppia Negativa)
Coppia
Incertezza %
Note on L121: Emanuele Viviani: Differenza della lettura di coppia con UUT tra due salite fatte con orientamento 0°
Note on M121: Emanuele Viviani: Differenza della lettura di coppia con UUT piazzata su banco con diverse posizioni angolari: 0°-90° o 0°-120°-240° ATTENZIONE: per classe 1% usare almeno 0°-90°
Note on N121: Emanuele Viviani: Emanuele Viviani: Differenza della lettura di coppia con UUT tra salita e discesa (inversione di gradiente di coppia)
Note on N132: Emanuele Viviani: Incertezza dell'attuatore di coppia

## Check Q1 vs Q3
Riporto dati misurati
| Set Point | WBA 2.0 [Nm] | WBA Out [V] | Q1+Q3 | [6 empty] | CANCELLAMI quando non servo più
Q1 POSITIVO |  |  |  |  | Q1+Q3 | m | q |  |  |  |  | ferrar | mas | ferr 2nd
|  |  |  | Lineare | [Nm/V] | [5 empty] | post | 0.50166 | 1.1381 | 0.49719
|  |  |  | (1° ordine) | [V/Nm] | [5 empty] | neg | 0.49796 | 1.1234 | 0.50108
[5 empty] | Q1+Q3 | H2 | H1 | H0
|  |  |  | Quadratica | Nm/V
|  |  |  | (2° oridne) | V/Nm
|  |  |  | Q1 | [5 empty] | Valori scelti per Q1+Q3
[9 empty] | errore rel |  | Q3 | m | q
|  |  |  | Lineare | [5 empty] | Lineare | Nm/V
|  |  |  | (1° ordine) | [5 empty] | (1° ordine) | V/Nm
Q3 NEGATIVO
[11 empty] | Q1+Q3 | H2 | H1 | H0
|  |  |  | Quadratica | [5 empty] | Quadratica | Nm/V
|  |  |  | (2° oridne) | [5 empty] | (2° oridne) | V/Nm
Q3
errore rel
Lineare
(1° ordine)
Quadratica
(2° oridne)
MEDIA
[5 empty] | Q3 | m | q
|  |  |  | Lineare | Nm/V
|  |  |  | (1° ordine) | V/Nm
[5 empty] | Q3 | H2 | H1 | H0
|  |  |  | Quadratica | Nm/V
|  |  |  | (2° oridne) | V/Nm

## REPORT
Easting Electronics srl
p.IVA/CF 01325430328
Loc. Santa Barbara 32/A, 34015 Muggia (TS)
T +39 040 9778167
www.eastingelectronics.com
Data:
Rif interno attività:
Cliente:
SN UUT:
Note UUT:
Progetto UUT:
Report di calibrazione:
Seriale trasmettitore
NOTA: fose vale la pena di pubblicare questa come sensibilità ovvero la sensibilità totale calcolata su Q1 e Q3
Parametri di calibrazione
1. Caratteristica di uscita
Sensibilità
Offset
2. Range dello strumento FS
3. Incertezza stimata con coefficienti punto 1. 1o QUADRANTE (Coppia Positiva)
Coppia
Incertezza %
4. Incertezza stimata con coefficienti punto 1. 3o QUADRANTE (Coppia Negativa)
Coppia
Incertezza %
Easting Electronics srl
p.IVA/CF 01325430328
Loc. Santa Barbara 32/A, 34015 Muggia (TS)
T +39 040 9778167
www.eastingelectronics.com
Rapporto di taratura
4. Coefficienti delle curve di interpolazione 1o QUADRANTE (Coppia Positiva)
Momento applicato → M = a*X2 + b*X
|  |  |  | a [Nm/mV2] |  | b [Nm/mV]
|  |  | 1° ordine | 0
2° ordine
Misura elettrica → X = d*M2 + e*M
|  |  |  | d [mV/Nm2] |  | e [mV/Nm]
1° ordine
2° ordine
5. Report 1o QUADRANTE (Coppia Positiva)
| Coppia | Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Crescente | Coppia | Incertezza %
| Nm | mV | mV | mV | mV | mV
6. Coefficienti delle curve di interpolazione 3o QUADRANTE (Coppia Negativa)
Momento applicato → M = a*X2 + b*X
|  |  |  | a [Nm/mV2] |  | b [Nm/mV]
1° ordine
2° ordine
Misura elettrica → X = d*M2 + e*M
|  |  |  | d [mV/Nm2] |  | e [mV/Nm]
1° ordine
2° ordine
7. Report 3o QUADRANTE (Coppia Negativa)
| Coppia | Precarico | Precarico | Precarico | Crescente | Crescente | Coppia | Incertezza %
| Nm | mV | mV | mV | mV | mV